## Slide 1
ポリ袋使用 A
ポリ袋使用 B
新規溶液セル使用
(液厚調整前)
液の厚さの調整が難しく Δμt が過大
液面が平坦でないため、測定系の振動など
外乱の影響を受ける
Δμt 過小
液面が平坦でないため、測定系の振動など
外乱の影響を受ける
液面が平坦で外乱の影響が無い
厚さムラが大きく
振動がなまる
Pb を含む溶液のPb エッジのXAFSスペクトル
ポリ袋詰めと新規溶液試料用セル使用の比較

## Slide 2
Pb を含む溶液のPb エッジのXAFSスペクトル
新規液体試料用セルの厚さ調整
全て新規溶液セル使用
未調整で Δμt = 3 程度の
状態から、調整して
Δμt = 1.2～1.3 程度の
状態を簡単に実現できた

## Slide 3
シリンダ部 55mm の手のひらサイズ
液体供給側の液だめ
液体廃棄側のストップバルブ
ピストンはネジで微動可
1回転 360度で、1mm並進
10～20μm程度の調整は可能
新規液体試料用セルの外観

## Slide 4
モデル試料 : 水 10ml に対して CuSO4 200mg
ギャップ部厚さ
1mm
2mm
3mm
4mm
5mm

## Slide 5
ギャップ部厚さ [mm]
エッジジャンプ Δμt

## Slide 6
モデル試料 : 水 10ml に対して CuSO4 1100mg
ギャップ部厚さ
0.8mm
1.0mm
0.6mm
0.4mm
0.2mm
0.1mm
0.05mm
0.025mm
0.0125mm

## Slide 7
ギャップ部厚さ [mm]
エッジジャンプ Δμt